




































                                                                                       
	Α/Α
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Α) Set  διεγέρτη νεύρων  παρακολούθησης  προσωπικού νεύρου  και λοιπών κινητικών νεύρων  Κεφαλής – Τραχήλου για ωτοχειρουργικές επεμβάσεις  , παρωτιδεκτομές , λεμφαδενικούς καθαρισμούς  τραχήλου,  κ.λ.π.  
1.Να χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό , ερεθισμό και παρακολούθηση της πορείας  του προσωπικού νεύρου  ή άλλων κινητικών νεύρων  στο χειρουργικό πεδίο .
2.Να αποτελείται  από  μία χειρολαβή και ένα ηλεκτρόδιο μονωμένο, του οποίου το  άκρο να έχει  διάμετρο όχι πάνω  από 0,5 χιλ
3. Να ενδείκνυται για επεμβάσεις όπως θυρεοειδεκτομές , παρωτιδεκτομές , ακουστικά νευρινώματα , κ.λ.π  
4.Να μπορεί  να δεχθεί και μύτες  διέγερσης με εύκαμπτο άκροαποστειρωμένες.
5Να είναι μιας χρήσης.
β) Set  Ηλεκτροδίων Set ηλεκτροδίων  τοποθετούμενων υποδορίως στον ασθενή για διεγχειρητική παρακολούθηση  των κινητικών νεύρων κεφαλής και τραχήλου  σε επεμβάσεις όπως ακουστικά νευρινώματα , παρωτιδεκτομές ,κοχλιακές εμφυτεύσεις ,κ.λ.π.
1.Το set  να αποτελείται από δύο (2) δικάναλα  και δύο ( 2) μονοκάναλα ηλεκτρόδια  σε αποστειρωμένη  συσκευασία .  
2. Να διατίθενται  ακίδες μήκους περίπου 12χιλ.  
3. Η απόσταση  μεταξύ των δύο ακίδων να είναι περίπου 2,5χιλ.  
4.Ναείναιμιαςχρήσης    
γ)Δικάναλαηλεκτρόδια
1.Αποστειρωμένα  δικάναλα ηλεκτρόδια για υποδόρια  τοποθέτηση στον ασθενή παρακολούθησης εγκεφαλικών  κινητικών νεύρων
2.Να διατίθενται ακίδες μήκους  περίπου 12χιλ.
3.Η απόσταση  μεταξύ των ακίδων να είναι περίπου  2,5χιλ.    
δ) Να συνοδεύεται - διατίθεται από διεγέρτη mosquito 12 εκ.    

Ζητούμενη ποσότητα  60  τεμ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ : 312423

	ΝΑΙ
	
	

	2
	Β) Set   διεγέρτη  νεύρων για διεγχειρητική παρακολούθηση  των λαρυγγικών  νεύρων για  επεμβάσεις ολικής θυρεοειδεκτομής :
α) Στυλεός ηλεκτρικής Νευροδιέγερσης  κινητικών νεύρων κεφαλής κι τραχήλου με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
Ø Να χρησιμοποιείται  για τον εντοπισμό  ,ερεθισμό ,και παρακολούθηση της πορείας του κινητικού νεύρου  στο χειρουργικό πεδίο
Ø Να αποτελείται από μία χειρολαβή  και ένα ηλεκτρόδιο  μονωμένο  του  οποίου το άκρο  να έχει διάμετρο  όχι πάνω από 0,5χιλ.
Ø Να ενδείκνυται  για επεμβάσεις  ,όπως θυρεοειδεκτομές , παρωτιδεκτομές , ακουστικά νευρινώματα, κ.λ.π.
Ø Να παρέχεται  σε αποστειρωμένη συσκευασία
Ø Να μπορεί  να δεχθεί  και μύτες  διέγερσης  με εύκαμπτο άκρο  αποστειρωμένες  μίας χρήσης .
Ø Να είναι μιας χρήσης
β)  Ενδοτραχειακούς σωλήνες σπιράλ με cuff και με ενσωματωμένα  ζεύγη ηλεκτροδίων    για παρακολούθηση (monitoring ) των λαρυγγικών  νεύρων σε επεμβάσεις  θυρεοειδεκτομών . Οι συγκεκριμένοι σωλήνες  θα πρέπει :
Ø Να είναι  εύκαμπτοι , ατραυματικοί , ενισχυμένοι με εσωτερικό  επί της σιλικόνης  μεταλλικό  σπιράλ ώστε να μην τσακίζει κατά την τοποθέτηση του 
Ø Να διατίθενται  σε διαστάσεις όπως Νο 6,6.5,7,7.5,8,8.5.
Ø Να φέρουν  ζεύγη ηλεκτροδίων  σε συγκεκριμένο  σημείο ώστε κατά την τοποθέτηση τους να εφάπτονται  στις φωνητικές χορδές  
Ø Να έχουν  ειδικό σημάδι για την ακριβή  τοποθέτηση τους καθώς και cuff που εμποδίζει την μετακίνηση τους
Ø Να διατίθενται  σε ατομικές  αποστειρωμένες συσκευασίες 
Ø Να είναι μιας χρήσης.    
γ) Να συνοδεύεται από διεγέρτη mosquito 12 εκ.    
δ) Να δύναται να αναβαθμιστεί με φλουροοσκοπική κάμερα.
ε) Να δύναται να αναβαθμιστεί με ειδικό ηλεκτρόδιο - κλιπ (διαστ. 2 χιλ. και 3 χιλ. περίπου) αυτόματης περιοδικής διέγερσης και παρακολούθησης του πνευμονογαστρικού νεύρου.
Ζητούμενη ποσότητα  40  τεμ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ : 312364

	ΝΑΙ
	
	

	3
	Γ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ κατάλληλο για επεμβάσεις θυρεοειδούς και τραχήλου με στόχο την αξιόπιστη αναγνώριση και προστασία των λαρυγγικών νεύρων, να διαθέτει τουλάχιστον οκτώ (8) κανάλια καταγραφής EMG και δύο (2) κανάλια διέγερσης, να υποστηρίζει διαλείπουσα και συνεχή διέγερση, η συσκευή να διαθέτει ενσωματωμένο λογισμικό καταγραφής, αποθήκευσης και αυτόματης δημιουργίας αναφορών με δυνατότητα εσωτερικής αποθήκευσης καταγραφών έως 18GB. Να διατίθεται ενδοτραχειακός σωλήνας με ενσωματωμένα ηλεκτρόδια καταγραφής επιφάνειας 360 μοιρών για σταθερότητα σήματος ανεξαρτήτως θέσης, να διαθέτει τεχνολογία αυτόματης επιλογής του βέλτιστου σήματος μεταξύ καναλιών. Να διατίθεται διπολικό ηλεκτρόδιο συνεχούς παρακολούθησης του πνευμονογαστρικού νεύρου.
Ζητούμενη ποσότητα  40  τεμ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ : 336827(ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ)

	ΝΑΙ
	
	

	4
	Δ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ κατάλληλο για επεμβάσεις παρωτίδας και τραχήλου με στόχο την αξιόπιστη αναγνώριση και προστασία του προσωπικού νεύρου, να διαθέτει τουλάχιστον οκτώ (8) κανάλια καταγραφής EMG και δύο (2) κανάλια διέγερσης, να υποστηρίζει διαλείπουσα και συνεχή διέγερση, η συσκευή να διαθέτει ενσωματωμένο λογισμικό καταγραφής, αποθήκευσης και αυτόματης δημιουργίας αναφορών με δυνατότητα εσωτερικής αποθήκευσης καταγραφών έως 18GB.
Ζητούμενη ποσότητα  60  τεμ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ : 332868(ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ)

	ΝΑΙ
	
	



Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο είδος με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται. 

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει: 

1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 
2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 
3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.  
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[bookmark: _Toc160445195]ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 
Διατίθεται στο ΕΣΗΔΗΣ ως συνημμένο της παρούσας διακήρυξης:  
· Σε μορφή αρχείου PDF με το όνομα ESPD
· Σε μορφή αρχείου XML με το όνομα espd-request. 



[bookmark: _Toc160445196]ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €)

	ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ»

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

	   ΤΙΤΛΟΣ: «ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ   
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΣΕΤ ΔΙΕΓΕΡΤΗ ΝΕΥΡΩΝ »,
ΓΙΑ ΔΥΟ  (2) ΕΤΗ 


	Α/Α
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΣΕΤ ΔΙΕΓΕΡΤΗ ΝΕΥΡΩΝ »,
ΓΙΑ ΔΥΟ  (2) ΕΤΗ 

	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
	ΦΠΑ (…%) (€)
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€)
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[bookmark: _Toc160445197][bookmark: _Toc74084906]ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας:______________________________________________________
Κατάστημα:______________________________________________
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________
Προς:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΡΩ
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …….. οδός ……. αριθμός … ΤΚ………..,]
[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,] και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της….…………. για την ………………………………………….. συνολικής αξίας..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό …./…… Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας].
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας:______________________________________________________
Κατάστημα:______________________________________________
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________
Προς
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμό ….Τ.Κ. ……] ή
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό ................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο την …………………………………………. συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό …./……. Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:
Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.
ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.
ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: 
(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.
(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.
IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.
V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε  Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.
VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.
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